离心机使用授权申请书

操作程序

1 按下电源开关。LCD窗口显示上次关机前最后一次的参数。

2 按<STOP>键打开门盖，将需运转的转子放置于电机主轴上并锁紧螺母（锁紧后双手往上提转子应没有间隙）。将平衡衡量好的离心试样放入转子体内，离心管必须成偶数对称放入，盖上转头盖。

3 合上门盖，检查门盖是否关紧。

4 按<SET>键可以选择对参数进行设置操作。选择需更改的参数

4.1 转子号设置：

按<SET>键，当显示窗口“[]”末尾数值闪烁时即可设置转子号，按<△>/<▽>键选择已加载的转子号，按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。仪器工作中不得修改。

4.2 转速设置

按<SET>键，当显示窗口“[SPEED*rpm]”末尾数值闪烁时即可设置转速，按<△>/<▽>键设置所需的转速，仪器依据设定的转速自动换算成相对应的RCF数值显示在[RCF×g]窗口。按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。

4.3 温度设置

按<SET>键，当显示窗口“[TEMP℃]”闪烁时即可设置温度，按<△>/<▽>键设置所需的温度，按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。

4.4 时间设置

按<SET>键，当显示窗口“[TIMEmin: s]”闪烁时即可设置时间，按<△>/<▽>键设置所需的时间（当“MIN”末尾数值闪烁时，设置时间分钟，当“SEC”末尾数值闪烁时，设置秒钟）。时间设置范围为0：1－99：99分钟。按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。

4.5 加速速率设置

按<SET>键，当显示窗口“[ACC]”闪烁时即可设置加速速率，按<△>/<▽>键设置所需的加速速率，加速速率分九档（数字1－9对应1－9档），数值越大加速时间越短，通常选择5。按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。

4.6 减速速率设置

按<SET>键，当显示窗口“[DEC]”闪烁时即可设置加速速率，按<△>/<▽>键设置所需的减速速率，加速速率分十档（数字0－9对应0－9档），数值越大停机时间越短，通常选择5，减速速率为0档时为自由停车。按<ENTER>键确认并保存当前设置，反之三秒钟以后自动取消设置。

确认设置参数无误，按<START>键运行，窗口显示运行参数。

5 离心机运行时间倒计时到“0”时，仪器自动停止离心计时并开始减速运行。

6 当转子停转后，按<STOP>键打开门盖，取出离心管。

7 关断电源开关，离心机断电。

8 将腔体和转头擦拭干净，并晾干，并取下转头，关好门盖，罩上仪器罩。

4 注意事项：

9.1 离心的物品一定要用天平调节平衡，保证其重量差异不要超出所允许最大不平衡量0.5 g，将离心管成偶数对称放置在转子内。严禁转子不平衡运转。

9.2放好离心物品后，切记一定要盖上转头盖。

9.3 每次使用后务必将腔体和转头擦拭干净，并晾干，防止腐蚀和生锈，并取下转头。

9.4 离心机在升速过程中人员不要离开，如出现异常声响应立即手动停止其运转。

9.5 离心机断电后再次启动必须间隔5分钟以上。

本人已熟练牢记并掌握上述操作程序及注意事项内容，如有违反，愿自行承担由此带来的后果。（同意请将本段抄录于下）

申请人：                 导师：               设备管理人 ：

年        月        日